## Slide 1: Filtrado Digital FIR/IIR asistido por IA
Aplicación: Electrocardiograma (ECG)
Técnicas Digitales III — PDS / Filtrado Digital (2026) Examen Parcial Integrador — Evaluación Basada en Problemas
Grupo: [Nombre del grupo]
Integrantes: [Apellido, Nombre] · [Apellido, Nombre] · [Apellido, Nombre]
Docente: [Nombre] — Fecha: [dd/mm/2026]

## Slide 2: Problema: el ECG real está contaminado
El ECG registra la actividad eléctrica cardíaca; el diagnóstico depende del complejo P-QRS-T (amplitudes y tiempos relativos).
Banda diagnóstica útil: 0.5 – 40 Hz.
Dos perturbaciones dominantes:
  Interferencia de red eléctrica a 50 Hz (acoplamiento capacitivo) → pico espectral agudo.
  Ruido EMG (actividad muscular) → contaminación de banda ancha.
[Figura: ECG limpio vs ECG contaminado con 50 Hz + EMG]

## Slide 3: Motivación: por qué importa la morfología
Filtrar mal deforma las ondas y altera la interpretación clínica.
Requisito crítico: preservar la morfología → se exige fase lineal en la banda útil (retardo constante, sin distorsión de forma).
Estrategia mixta elegida (Anexo A):
  Notch IIR de 50 Hz → barato, 1 biquad, elimina la red.
  Paso-bajos FIR Hz → fase lineal, preserva P-QRS-T.
El agente de IA recomienda FIR por fase lineal para el LP principal.

## Slide 4: Cadena de procesamiento
Etapa 1 — Notch IIR (2.º orden): rechaza la red de 50 Hz sin tocar la banda útil.
Etapa 2 — LP FIR fase lineal: atenúa EMG y todo lo que supera 40 Hz, manteniendo retardo constante.
[Figura: diagrama de bloques de la cadena Notch IIR + LP FIR]

## Slide 5: Análisis de la señal y muestreo
Banda útil Hz → Nyquist mínima Hz.
Se elige Hz → sobremuestreo :
  Banda de transición amplia para el anti-aliasing analógico.
  La red de 50 Hz queda muy por debajo de Hz (se muestrea sin alias y se filtra con notch).
  Mejor resolución temporal del QRS.

## Slide 6: Especificaciones técnicas
Para el ejemplo IIR comparativo se usa la máscara , , dB, dB.
Símbolo | Significado | LP FIR | Notch / IIR
 | Frecuencia de muestreo | 500 Hz | 500 Hz
 | Borde de banda de paso | 40 Hz | —
 | Borde de banda de rechazo | 50 Hz | Hz
 | Rizado de paso | dB | —
 | Atenuación de rechazo | dB (Hamming) | —
Fase | — | Lineal (exigida) | No crítica

## Slide 7: Tipo de filtro y decisión preliminar
Tipo: paso-bajos (LP) para EMG + rechaza-banda (notch) para la red.
Fase lineal: SÍ (diagnóstico). → favorece FIR.
Plataforma objetivo ESP32 (FPU, RAM abundante) → admite FIR de orden alto en float32.
Ejemplo: dB → dB ( dB).

## Slide 8: Diseño FIR (1/4) — Fundamento
FIR = respuesta al impulso finita; taps, solo ceros, incondicionalmente estable.
Fase lineal ⇔ coeficientes simétricos (Tipo I, par).

## Slide 9: Diseño FIR (2/4) — Método de ventanas
Sinc ideal truncada y suavizada con ventana → reduce el fenómeno de Gibbs.
Hamming elegida: dB (defecto biomédico, supera los 40–50 dB requeridos).
Compromiso: atenuación de lóbulos laterales ↔ ancho de transición.

## Slide 10: Diseño FIR (3/4) — Orden y coeficientes (ECG)
Transición Hz ⇒ Hz. Regla de Hamming:
Corte de diseño centrado: Hz ⇒ ; pico central .
Retardo de grupo: muestras , constante.
Verificación cruzada Kaiser (): (mismo orden de magnitud).

## Slide 11: Diseño FIR (4/4) — Respuesta y verificación
(ganancia DC unitaria).
Polos en ; ceros en cuádruplas recíprocas conjugadas.
Coste: MACs/muestra kMAC/s a 500 Hz → viable en ESP32, inviable en Arduino UNO en punto fijo.
[Figura: respuesta en frecuencia FIR — magnitud dB + fase lineal] [Figura: respuesta al impulso simétrica y retardo de grupo plano]

## Slide 12: Diseño IIR (1/4) — Fundamento
IIR = recursivo, infinita; orden bajo pero fase no lineal.
Se parte de un prototipo analógico y se aplica la transformada bilineal.
Estabilidad: todos los polos dentro del círculo unitario, .

## Slide 13: Diseño IIR (2/4) — Bilineal y prewarping
La bilineal mapea el semiplano izquierdo al interior del círculo → prototipo estable ⇒ IIR estable.
El warping es no lineal → se predistorsionan las frecuencias críticas antes de diseñar.
Ejemplo: rad/s ( Hz), rad/s ( Hz).

## Slide 14: Diseño IIR (3/4) — Orden y cambio de prototipo
Máscara , , , dB. Butterworth:
es altísimo (transición exigente para Butterworth). Decisiones:
  Chebyshev I → · Elíptico → (misma máscara).
  Orden alto ⇒ obligatorio SOS (cascada de biquads).

## Slide 15: Diseño IIR (4/4) — SOS, notch y estabilidad
SOS: cada par polo/cero se cuantiza por separado → baja sensibilidad (problema de Wilkinson).
Notch 50 Hz (): ceros en el círculo, polos a radio .
[Figura: respuesta en frecuencia IIR + diagrama polos-ceros (zplane)]

## Slide 16: Comparación FIR vs IIR (caso ECG)
Métrica | FIR (Hamming) | IIR (SOS)
Orden | ~166 | 4–6 (Butterworth=13)
MACs/muestra | ~167 | ~10–15 ()
Fase | Lineal exacta | No lineal
Retardo de grupo | Constante muestras (166 ms) | Variable, menor en promedio
Memoria (float32) | kB | B
Estabilidad | Siempre | Condicional ()

## Slide 17: Comparación FIR vs IIR — Conclusión
IIR es ~11× más barato en cómputo y ~14× en memoria.
FIR es el único con fase lineal exacta → preserva la morfología P-QRS-T.
Decisión: en ECG se acepta el coste del FIR para el LP; el notch sí se hace IIR (barato y la fase no es crítica ahí).
Offline se puede usar IIR con filtfilt/sosfiltfilt (fase cero).
[Figura: SNR/RMSE antes vs después + PSD con el pico de 50 Hz eliminado]

## Slide 18: Agente de IA — Variables y reglas
Estrategia elegida: reglas IF-THEN (interpretable, determinista, embebible).
Entradas: fs, RAM, MHz/FPU, fase_lineal, SNR_in, latencia, transicion. Salidas: familia {FIR, IIR} + estructura {DF, SOS, ...} + reglas activadas + confianza.
# | SI | ENTONCES | Conf.
R1 | fase_lineal == sí | FIR, DF | 0.95
R2 | RAM<2 kB Y ordenFIR>50 | IIR, SOS | 0.90
R3 | estabilidad crítica Y sin FPU | IIR, SOS | 0.90
R4 | transicion estrecha Y cómputo OK | IIR (Elíptico) | 0.85

## Slide 19: Agente de IA — Motor y validación (3 escenarios)
def agente_reglas(h): rec, est, reglas, conf = None, None, [], 0.0 if h["fase_lineal"]: fijar("R1","FIR","DF", 0.95) if h["RAM"]<2 and h["ordenFIR"]>50: fijar("R2","IIR","SOS", 0.90) if not h["FPU"] and h["ordenFIR"]>30: fijar("R3","IIR","SOS", 0.90) if h["transicion"]=="estrecha" and h["FPU"]: fijar("R4","IIR","SOS",0.85) return rec or "FIR", est or "DF", reglas, conf
Escenario | Entrada clave | Salida | Regla
(a) ECG diagnóstico | fase lineal, FPU, transición amplia | FIR / DF | R1
(b) Arduino UNO | 2 kB RAM, FIR>50, sin FPU | IIR / SOS (Q15) | R2, R3
(c) ESP32 transición exigente | transición estrecha, FPU ≥160 MHz | IIR (Elíptico) / SOS | R4

## Slide 20: Agente de IA — Otras estrategias (panorama)
Las cuatro restantes se detallan en la entrega Python; el LLM es útil en fase de diseño, no en el micro.
Estrategia | Generación | Datos | Embebible
Reglas IF-THEN (elegida) | Elicitación manual | No | Excelente
Árbol de decisión | fit (Gini/entropía) | Sí | Buena (→ if/else)
Lógica difusa | MF + Mamdani | No | Media
API LLM (Claude) | Prompt + JSON validado | No | Nula (online)
MLP | Backprop | Sí (más) | Baja

## Slide 21: Implementación embebida — Plataforma ESP32
ESP32: 160–240 MHz, RAM 320 kB+, FPU por hardware → float32 directo.
A Hz hay ms/muestra ⇒ ciclos disponibles.
Presupuesto: MAC/s, dejando de margen para ADC/ISR/jitter.
  FIR 167 MACs → 83,5 kMAC/s · Notch IIR ~5 MACs → holgura amplia.
Plataforma | FPU | Aritmética | Filtro recomendado
Arduino UNO | No | Q15 | IIR orden bajo (SOS)
ESP32 / STM32F4 | Sí | Float32 | FIR alto o IIR libre

## Slide 22: Implementación embebida — Diagrama de bloques
Adquisición: interrupción por timer (garantiza exacto) o DMA (máximo determinismo).
Buffer circular: línea de retardo natural para la convolución FIR.
Latencia: (en FIR domina el retardo de grupo).
[Figura: diagrama de bloques ESP32 — ADC → ISR → buffer → filtros → DAC/UART]

## Slide 23: Implementación embebida — Código (núcleo float32)
// SOS biquad (Direct-Form II transpuesta) — Notch IIR 50 Hz float biquad(float x, const float b[3], const float a[3], float z[2]) { float y = b[0]*x + z[0]; z[0] = b[1]*x - a[1]*y + z[1]; z[1] = b[2]*x - a[2]*y; return y; } // FIR LP fase lineal con buffer circular (167 taps) float fir(float x, const float h[N], float buf[N], int *idx) { buf[*idx] = x; float acc = 0.0f; int k = *idx; for (int i = 0; i < N; i++) { acc += h[i]*buf[k]; k = (k? k-1 : N-1); } *idx = (*idx + 1) % N; return acc; }
En Arduino UNO (sin FPU) se usaría Q15 con acumulador de 32 bits y aritmética saturante.

## Slide 24: Implementación embebida — Prueba y errores
Validación: inyectar el ECG simulado, comparar la salida del µC contra la simulación (scipy/Octave) → SNR/RMSE coherentes (residuo tras compensar el retardo).
Fuentes de error:
  Cuantización del ADC ( dB) y de coeficientes.
  Truncamiento/redondeo en punto fijo (usar SOS si IIR > 2).
  Aliasing si falla el anti-aliasing analógico.
  Latencia/jitter del ISR.
[Figura: ECG filtrado en el ESP32 vs simulación de referencia]

## Slide 25: Conclusiones
La cadena Notch IIR 50 Hz + LP FIR 40 Hz limpia el ECG preservando P-QRS-T.
FIR (Hamming, ) elegido para el LP por fase lineal exacta ( ms constante).
IIR reservado al notch: mínimo coste y fase no crítica allí.
El agente de reglas IF-THEN reproduce el criterio experto y es embebible.
ESP32 con float32 ejecuta ambas etapas con amplio margen de cómputo.

## Slide 26: Recomendaciones
Tiempo real (µC): filtrado causal (sosfilt + FIR), asumir el retardo de grupo.
Análisis offline: usar filtfilt/sosfiltfilt (fase cero) para no deformar.
Recursos escasos (Arduino): IIR de orden bajo en SOS Q15; FIR solo si .
Transición muy abrupta: IIR Elíptico (orden mínimo) si la fase no es crítica.
Validar siempre el µC contra la simulación antes de desplegar.

## Slide 27: Referencias
Enunciado: Examen Parcial Integrador — Técnicas Digitales III — PDS / Filtrado Digital (2026).
Apuntes de la entrega: entrega_octave/APUNTES_OCTAVE.md, entrega_python/APUNTES_PYTHON.md.
Knowledge Base: _kb/01-fundamentos-pds.md, 02-fir.md, 03-iir.md, 04-criterios-diseno.md, 05-agente-ia.md.
Oppenheim & Schafer, Discrete-Time Signal Processing. Proakis & Manolakis, Digital Signal Processing.
Herramientas: Octave signal, Python scipy.signal, scikit-learn, scikit-fuzzy.
Datasets: PhysioNet (MIT-BIH NSTDB nstdb, MIT-BIH Arrhythmia mitdb).